青岛特殊钢铁有限公司

炼铁厂激光气体分析仪采购

技术协议

甲   方：青岛特殊钢铁有限公司

乙   方：

签订时间：2023年5月

签订地点：青岛市黄岛区

编    号：LT202305006

1 项目名称

青岛特殊钢铁有限公司炼铁厂激光气体分析仪采购

2 协议的主体

甲  方：青岛特殊钢铁有限公司

联系人：

电  话：

乙  方：

联系人：

电  话：

甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司炼铁厂激光气体分析仪采购事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

3 总则

3.1 本协议的使用范围，仅限于青岛特殊钢铁有限公司炼铁厂激光气体分析仪采购事宜所涉及的维修及售后服务等方面；

3.2 本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品及服务；

3.3 在签订合同后，甲方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合。

4 供货内容和技术要求

4.1 供货内容

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数 | 测量气体 | 数量 | 单位 | 物料代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光气体分析仪 | LGT-106 | 激光气体分析仪; LGT-106 ;分析成分:一氧化碳;分析精度(级):1;普通成分分析范围(下限)(%):0;普通成分分析范围(上限)(%):100; | 一氧化碳 | 3 | 套 | A01301000366 |
| 2 | 激光气体分析仪 | LGT-106 | 激光气体分析仪; LGT-106 ;分析成分:氧气;分析精度(级):1;普通成分分析范围(下限)(%):0;普通成分分析范围(上限)(%):100; | 氧气 | 2 | 套 | A01301000365 |

品牌要求：重庆川仪自动化股份有限公司、上海北分科技股份有限公司、杭州泽天科技有限公司、浙江全世科技有限公司

4.2 技术要求

4.2.1  设计要求

使用地点：高炉喷煤煤粉仓（2套氧气激光气体分析仪和2套一氧化碳气体分析仪）、热风炉系统送往喷煤系统管道（1套一氧化碳气体分析仪）。

设备名称：激光气体分析仪。

型式：直接抽取采样式。

4.2.2  实际测量范围

煤仓气体测量参数：

一氧化碳：量程： 0-5000ppm

氧气:量程： 0-21%

4.2.3  分析系统性能

4.2.4  采样系统

采样流量 (L/min)：   3  L/min

4.2.5  分析仪

CO激光气体分析仪

量程（高/低）： 0-5000ppm

原理: 激光气体分析仪的测量原理是可调谐半导体激光光谱吸收技术

精确度（%）：≤±1 %

误差（%）：≤±1 %

检出下限：  10  ppm

零点漂移 (24小时)：≤±1％满量程

全幅漂移 (24小时)： ≤±1％满量程

分析方法： 抽取式

环境温度限制（最低/最高）（℃）：  5-45

警报输出： 无源干接点继电器输出、AC/DC、24V/1A

输出信号型式：4-20mA

O2激光气体分析仪

量程（高/低）：0-21%

原理: 激光气体分析仪的测量原理是可调谐半导体激光光谱吸收技术

精确度（%）：≤±1 %

误差（%）：≤±1 %

检出下限：100   ppm/%

零点漂移 (24小时)：≤±1％满量程

全幅漂移 (24小时)： ≤±1％满量程

分析方法： 抽取式

环境温度限制（最低/最高）（℃）：  5/45

警报输出： 无源干接点继电器输出、AC/DC、24V/1A

输出信号型式：4-20mA

4.2.6 系统配置清单（每套）

| 系统名称：激光气体分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测气体类型： 一氧化碳 |  |  |  | 备注 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位数量 |  |
|  | 分析系统柜 | 防爆 | 1台 | 内置控制单元、处理单元 |
|  | 防爆取样探头 |  | 2只 | 含过滤芯 |
|  | 分析仪单元 | 激光CO | 1台 | CO 0-5000ppm |
|  | 样气处理单元 | 冷凝器、采样泵、过滤器 | 1套 | 置于柜内 |
|  | 控制单元 | PLC/继电器 | 1套 | 置于柜内 |
|  | 标准气体 | 8L/9.5MPa | 1瓶 | CO 0-5000ppm |
|  | 标气减压阀 | - | 1只 |  |
|  | 压力减压阀 | - | 2只 |  |
|  | 防爆伴热保温一体管 |  | 2套 | 20米/根 |
| 随机备件及资料 |  |  |  |  |
|  | 系统资料 | 电路图、系统维护手册、仪表说明书 | 1套 |  |
|  | 系统耗材 | 过滤膜 | 5片*1套 | 随机备品 |

| 系统名称：激光气体分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测气体类型： 氧气 |  |  |  | 备注 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位数量 |  |
| - 1 | 分析系统柜 | 防爆 | 1台 | 内置控制单元、处理单元 |
| - 2 | 防爆取样探头 | - | 2只 | 含过滤芯 |
| - 3 | 分析仪单元 | 激光O2 | 1台 | O2 0-21% |
| - 5 | 样气处理单元 | 冷凝器、采样泵、过滤器 | 1套 | 置于柜内 |
| - 6 | 控制单元 | PLC/继电器 | 1套 | 置于柜内 |
| - 7 | 标准气体 | 8L/9.5MPa | 1瓶 | O2 0-21% |
| - 8 | 标气减压阀 | -- | 1只 | 每只带2米PU软管 |
| - 9 | 压力减压阀 | -- | 2只 |  |
| - 10 | 防爆伴热保温一体管 |  | 1套 | 20米/根 |
| 随机备件及资料 |  |  |  |  |
| - 11 | 系统资料 | 电路图、系统维护手册、仪表说明书 | 1套 |  |
| - 12 | 系统耗材 | 过滤膜 | 5片*1套 | 随机备品 |

备注：其中用于高炉喷煤煤粉仓的氧气和一氧化碳分析仪，可成套装于2台分析系统柜内。

5 计划、进度、期限、交货地点和方式

期望乙方在合同签订后45天内送货至甲方指定位置（青岛特钢厂区内）。

6 保证及索赔

6.1 若在此质保期内，正常使用过程中，因激光气体分析系统质量问题发生损坏，乙方负责免费再提供相同数量的备件，上线使用寿命仍须确保质量保证要求；若造成甲方事故，乙方需承担因此而引起的经济责任。

6.2 乙方要严格按照与甲方签订的合同供货日期及时组织生产，须按期交货，不得拖延。供货拖期，每延迟一日对乙方按中标金额的1‰/日进行考核。

6.3 若因供货不及时造成的甲方使用单位经济损失，由乙方全部承担。

6.4 乙方负责设备的指导安装及调试。

6.4 若因激光气体分析仪质量问题给甲方造成损失、未按期供货影响甲方生产、处理质量问题二次也未解决好的三种情况中的任一一种，甲方有权终止合同，拒付全部（ 或剩余）货款。

6.5 激光气体分析仪在使用运行过程中，如发生质量问题，在收到甲方通知后，乙方应在24小时内给予书面答复,72小时内派人到现场进行处理。

6.6 对于因乙方售后服务极差，出现问题联系二次也未及时处理的情况，甲方有权终止合同，拒付全部（ 或剩余）货款，并取消乙方今后参与甲方使用单位相关设备/备件采购的招、投标资格。

7 解决争议的方法

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

8 此技术协议书一式四份,甲方三份，乙方一份，本技术协议是商务合同不可分割的一部分，与商务合同具有同等的法律效力。甲乙双方代表签字后与商务合同同时生效。

9 甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

以下为签字页，无正文

甲方：青岛特殊钢铁有限公司             乙方：

法人或授权人：                         法人或授权人：

日期：                                 日期：