协议编号：  Q2023JG002-07

青岛特殊钢铁有限公司

质量检测所煤岩分析仪改造

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

一、项目名称

质量检测所煤岩分析仪改造

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

甲乙双方就青岛特殊钢铁有限公司质量检测所煤岩分析仪升级改造、运输等事宜所涉及的技术问题进行了充分协商，达成共识，形成以下条款：

三、改造内容、技术要求等

3.1改造设备的明细：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤岩分析仪 | MY6000 | 台 | 1 | / |

3.2设备改造的内容

该项目是在现有煤岩分析仪MY6000及配套煤块制样设备的基础上进行改造，实现自动镶嵌、自动磨抛煤块，随机反射率图像分析法检测满足GB/T 40485-2021国标要求，测定煤的显微组分等功能。

3.3修复技术要求：

乙方对原有设备进行软、硬件升级改造达到以下要求：

3.3.1 配备自动镶嵌机，实现自动制备煤块。实现倒入混合好的粉样、自动加热、加压、成块等功能。要求15min制备煤块个数不少于4个，制块孔径≥25mm，煤块直径要求满足改造后煤岩分析仪检测要求。

3.3.2 改造自动磨抛机。根据改造后煤岩分析仪所需煤块的直径对原有磨抛机进行改造，实现自动磨、抛煤块的功能，满足改造后煤岩分析仪的检测需求。

3.3.3 配备显微镜光度计用反射率标准物质一套（3块）。标准物质编号及名称分别为GBW13401钆镓石榴石、GBW13402钇铝石榴石、GBW13403蓝宝石，附标准物质证书。

3.3.4 更换图像采集系统，满足以下要求：

3.3.4.1 图像传感器：电荷耦合阵列检测器（CCD）或互补型金属氧化物半导体器件（CMOS）。

3.3.4.2 图像分辨率：1024*768及以上，且200万像素以上。

3.3.4.3 全自动图像分析法：实现图像自动调焦、自动标定、自动采集、自动判别、筛选组分。

3.3.5 更换自动载物台，满足以下要求：

3.3.5.1 X、Y、Z三轴方向均能在计算机软件控制下自动移动（亦可手动旋转调节）；在 X、Y轴方向能按设定的点距、行距和路线在规定范围内自动、连续移动样品；在Z轴方向按软件指令自动上下移动，实现自动调焦功能。

3.3.5.2 技术参数要求：X、Y行程大于40mm；X、Y最小步进精度不大于10μm；X、Y重复定位精度小于10μm；Z轴最小步进精度不大于0.1μm。

3.3.5.3 具有自动定标功能的多样品扫描装置：配备不少于15工位多样品夹具，包含 3 个标准片工位和多个煤样品工位。支持钆镓、钇铝、蓝宝石三个标准片的自动定点标定，实现多样品连续测定。

3.3.6 能自动或人工检测煤镜质体随机反射率分布及活性物含量（即活惰比）情况，反射率自动测试完成后得到的反射率直方图，按国标GB/T 6948-2008及GBT 15591-2013，并出具报告。

3.3.7 更换照明系统，机体配备原装LED光源，光源使用寿命不低于5万小时。

3.2.8.1 调入图像采集系统采集的显微图像并显示，试样分析完毕后检测结果储存，包括分析过程图像，可追溯复查。

3.3.8.2 设定测点大小和形状，自动标注图像中心及各测点位置，读取测点内灰阶值。

3.3.8.3 利用标准物质，建立灰阶-随机反射率关系模型，计算试样中各测点的随机反射率值，绘制镜质体随机反射率直方图。

3.3.8.4 图像数量不少于20*20幅，混煤可选用30*30幅。

3.3.9 更换控制计算机，计算机配置不得低于：戴尔或联想品牌,i7-12700，16G以上内存，1T硬盘+256固态，23.8寸显示器，WIN10的64位操作系统，要求操作系统具有正版授权。

3.3.10应用测控软件具有永久使用权，使用权限禁止设置壁垒，要求实现与检化验系统无缝对接，并按检验委托要求返回分析结果。

3.3.11 设备到达甲方之后，在商定的时间内，由乙方提供免费指导安装、调试、人员培训、验收。

3.4 改造完成后提供以下耗材

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤岩专用镶嵌胶粉 | 350g/盒 | 10盒 | / |
| 2 | 专用量勺 | / | 4个 | / |
| 3 | 搅拌棒 | / | 2根 | / |
| 4 | 煤岩专用抛光剂 | 500ml/瓶 | 10瓶 | / |
| 5 | 煤岩专用抛光布 | / | 10张 | / |
| 6 | 煤岩专用浸油 | 23℃ Ne=1.518 | 14瓶 | / |
| 7 | 煤岩专用水平胶泥 | / | 3块 | / |
| 8 | 载玻片 | / | 3盒 | / |
| 9 | 擦镜纸 | / | 20本 | / |
| 10 | 耐水砂纸（圆背胶） | / | 100张 | / |

3.5 技术及验收资料交付

3.5.1 技术验收

3.5.1.1 随机反射率的重现性符合GB/T6948-2008《煤的镜质体反射率显微镜测定方法》、GB/T 40485-2021《煤的镜质体随机反射率自动测定图像分析法》。

3.5.1.2 标准样品建立曲线，线性相关系统大于0.999，采用三个标准样进行相互标定，任一标样反射率实测值与理论值之差不可超过±0.02%。30分钟内测钆镓标样单点反射率值波动极差值不超过0.033%。

3.5.1.3 乙方提供安装调试所能用到的一切辅件,安装同时进行3名人员培训。培训效果：使培训人员单独熟练掌握煤岩专业知识及设备的使用。

3.5.2 资料交付：煤岩分析仪及配套设备使用说明手册、培训资料等。

四、计划、进度、期限、交货地点和方式

期望交货期：自合同签订后 60 天完成设备改造并送至甲方现场。可现场改造或出厂改造，具体按照商务合同约定执行。

五、双方当事人的权利和义务

5.1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任；

5.2甲方在使用过程中，正确使用乙方修复的产品，如因使用原因造成的损坏，由甲方承担。

5.3乙方需经甲方批准后，方可将需改造的设备拉运至乙方处进行升级、改造，来回运输费用由乙方负责。

5.4改造过程中，甲方有权派人员到乙方确认和监督修复的过程。

5.5乙方严格按照协议中的要求，对设备进行升级改造，如修改必须经甲方同意。

5.6未经甲方许可乙方不得将设备转给第三方改造。

5.7乙方必须严格认真执行修复的技术要求。要求性能参数保证值经使用达不到要求，不予进行结算。

六、包装与运输

6.1乙方提供货物运至甲方所需要的包装及运输。设备要采用结实的新木箱。

6.2设备包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。

6.3随机备件（专用工具、返厂旧件等）必须用单独包装，并做出明显的标记、标示。

6.4若需出厂改造，乙方配合甲方做好出厂流程，出厂后由乙方提供运输和包装，若在出厂后出现任何损坏，有乙方承担。

6.5乙方发货前应提前告知甲方接货人员，内容包括合同号、设备名称、箱数、件数、重量、车号等。甲方接货人员应落实现场接货条件，制定卸货方案，对照送货单进行清点签收，做好现场接货工作。

七、质保保证

自上线使用之日起,乙方修复备件质量保证期为 12 个月，乙方所供设备在线使用寿命不得低于 5 年。因乙方设计、制造、选型、材质的原因造成的该设备自身质量问题，寿命期限内由乙方负责免费进行修复或更换。如有更换的硬件，该硬件从更换之日起仍保修1年。软件（中文煤反射率测定软件和煤岩组份分析软件）在使用过程中出现问题，终身免费解决，终身免费升级。厂家每年不少于2次设备现场维检，使用过程中因设备（包括辅材及辅助设备）原因，造成停产、质量异议等情况，产生的影响及损失有乙方承担，并按产品质量法执行。在质量保证期内，设备正常使用情况下，如果设备因质量原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在24小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在48小时之内赶到现场帮助甲方解决故障,所有费用有乙方承担。

八、其它要求

本协议一式四份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

（以下无正文）

| 甲方：青岛特殊钢铁有限公司 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方 代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |